附件1： 实时动态血糖监测系统参数

| 功能 | 特性 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 动 态 血 糖 监 测 系 统 | 血 糖 监 测 | 血糖设定目标值为合理范围而非具体数值 |
|  |  | 血糖目标设定范围：(2.2- 22.2) mmol/L |
|  |  | 图形显示历史血糖：3小时和6小时、12小时、24小时血糖图 * |
|  |  | 探头报警休眠设置::有 |
|  |  | 探头更新历史:有 |
|  |  | 有高血糖报警功能 |
|  |  | 有低血糖报警功能 |
|  |  | 有血糖变化速率提醒功能 |
|  |  | 探头设计为软电极 * |
|  |  | 工作状态显示:有 |
|  |  | 有高血糖报警休眠设置 |
|  |  | 有低血糖报警休眠设置 |
|  |  | 实时血糖监测功能：有 |
|  | 软件管理系统 | 探头数据传输方式：无线 |
|  |  | 探头数据下载记录功能：有 |
|  |  | 有胰岛素泵泵数据下载功能：有 * |
|  |  | 数据分析具体全面；指血糖和探头都有分析 |
|  |  | 可以配合美敦力胰岛素泵数据进行分析 |
|  |  | 可生成PDF和EXCEL文件，满足临床和科研需要 |

附件2：实时动态血糖胰岛素泵系统参数

| 功能 | 特性 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 胰 岛 素 泵 部 分 | 泵的安全设置 | 手动自检：有 * |
|  |  | 键盘锁定功能：有 |
|  |  | 安全监测设置：50套独立的安全系统程序监视，每天数百万次的连续地自动监查；还有手动自检功能 |
|  |  | 马达：直流电马达+交流电回路保护：双C马达 * |
|  |  | 马达推进精度：≤±2% |
|  | 础基 率 | 基础率时段：48 * |
|  |  | 步长：0.05 |
|  |  | 基础率范围：0.5-35U/h |
|  |  | 基础率模式：3种 |
|  | 大 剂 量 | 大剂量模式：3种 |
|  |  | 声响大剂量步长：0.1-2.0 |
|  |  | 方波持续时间0.5-8小时 |
|  |  | 大剂量向导 |
|  |  | 活性胰岛素时间：2-8小时 |
|  |  | 历史记录:31天 * |
|  |  | 准确显示泵内剩余药量 |
| 动 态 血 糖 监 测 功 能 | 血 糖 监 测 | 可以设定几个血糖目标值：8个 |
|  |  | 血糖测定范围：(2.2 - 22.2) mmol/L |
|  |  | 图形显示历史血糖：3小时和24小时血糖图 * |
|  |  | 探头报警休眠设置::有 |
|  |  | 探头更新历史:有 |
|  |  | 实时血糖监测功能：有 |
|  |  | 高低血糖报警功能：有 |
|  | 数 据 传 输 | 探头数据传输方式：无线 |
|  |  | 探头数据下载记录功能：有 |
|  |  | 泵数据下载功能：有 * |
|  |  | 电脑数据管理:有 |
|  |  | 数据分析具体全面；指血糖和探头都有分析 |
|  |  | 可生成PDF和EXCEL文件，满足临床和科研需要 |
|  |  | 安全锁：有 |