新增使用数字减影血管造影装置（DSA）项目

环境影响评价信息公示

一、建设项目概况：

1、项目名称：新增使用数字减影血管造影装置（DSA）项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：首都医科大学附属北京潞河医院

4、地理位置：拟建DSA机房位于北京市通州区新华南路82号病房医技楼九层，其周围50m范围内，东侧为骨髓移植病房，南侧为院内空地，之外为玉带河东街，西侧为院内空地，之外为新华南路，北侧为净化机房和电梯间，之外是院内空地，楼上是屋顶，楼下是病房。

5、建设内容：医院病房医技楼九层导管室内新增使用1台数字减影血管造影装置（DSA）, 型号为UNIQ FD20，最大管电压125kV，最大管电流1000mA。

二、建设项目对周边环境可能造成影响、对策和措施

1）机房采取实体屏蔽措施，保证人员全居留场所、机房周围及防护门外30cm处辐射剂量率不大于2.5μSv/h。

2）机房出入口内的所有区域为控制区，控制室为监督区。在机房门口设置明显的放射性警告标识和中文警示说明，以及设备工作状态指示灯。

3）控制台电源钥匙妥善保管。

4）机房和控制室之间设有观察窗，并配置有对讲系统。

5）血管造影室拟设4扇机房门，其中电动门设有脚触感应式开门、自动延迟关门和防挤压功能。平开门安装闭门器。机房门外拟设有工作指示灯和电离辐射警告标志各1个，指示灯箱上拟设有“射线有害，灯亮勿入”的警示语句。机房门外工作状态指示灯的供电线路拟与X射线机低压供电线路连接，出束时指示灯自动亮起。

6）机房配备火灾报警系统，配有灭火用品。

7）采用空调系统送新风的方法对X线机房进行机械通风换气，防止机房空气中臭氧和氮氧化物等有害气体累积。

8）拟配置工作人员防护用品，包括0.5mm铅当量的工作人员防护铅衣6件；0.5mm铅当量的大领铅围脖和铅帽子各6件；0.5mm铅当量的铅眼镜6副；拟配置0.5mm铅当量的受检者防护用品，包括铅围裙、铅围脖、铅帽子各1件。

9）每名介入工作人员均佩带个人剂量计，进行个人剂量监测。个人剂量计应佩带在铅衣里面的胸部位置。

10）配备1台便携式剂量率监测仪。介入治疗时，使用便携式X-γ剂量率仪帮助医护人员选择治疗站位、铅屏风的摆放位置等，提高辐射防护水平。

11）采取附加屏蔽X线措施：每台DSA手术床沿悬挂含0.5mmPb的铅围帘，阻挡散射X线对医生的照射。在床上悬挂0.5mm铅当量的铅玻璃吊屏1个，用于阻挡散、漏射线对辐射工作人员的照射。

12）除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留。

三、环境影响评价结论要点

首都医科大学附属北京潞河医院根据医院建设发展和患者诊疗需要，新增使用1台血管造影机，辐射安全制度和辐射防护措施基本可行。其运行对周围环境产生的辐射影响，符合环境保护的要求。从辐射环境保护角度论证，本项目的运行是可行的。

四、征求公众意见的主要事项

1、对本项目的总体看法和态度；2、对本报告提出的环境保护对策的意见和建议；3、对本报告环境影响评价结论的意见等。如果您有好的意见或建议请及时与我们沟通。

五、公众提出意见的主要方式

公众可通过电话、传真、电子邮件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，发表对工程建设及环评工作的意见看法。联系方式如下：

1、环境影响评价机构：北京科欣科技发展有限公司

联系人：于先生

电话：13811211992

邮箱：yus931288@qq.com

2、建设单位：首都医科大学附属北京潞河医院

联系人：刘彤

电话：010-69543901

六、环评报告全文

见链接

首都医科大学附属北京潞河医院

北京科欣科技发展有限公司

公告发布时间：2019年4月23日