日立超声维保服务需求

1、服务范围：

1.1日立超声3台

2、项目服务期限及要求

2.1项目服务期3年

2.2超声主机和探头全保，包括所有的人工费、差旅费及所有配件；

2.3提供365天x24小时x3年的技术服务及不限次数的人工上门维保，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供同档次备用机。

2.4保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

2.5保障所有维保的设备可靠接地，防止电磁波干扰；

2.6 维保服务能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

2.7维保服务方需提供相关行业认证证书或企业认证证书。

2.8维保服务提供方或原厂提供400或800服务热线电话，供采购人7＊24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

2.9在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件，并提供上述设备中1台以上同型号备用机作为本维保合同应急预案）。

2.10维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的医学工程部、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

2.11 维保服务提供方使用原厂生产或原厂认证许可使用的全新配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期，维修后不得低于机器故障前性能（如探头图像质量等）。

2.12 维保期内每台设备至少更换一把全新原厂探头。

2.13提供厂家维修工程师联系方式。

2.14维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

2.14.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

2.14.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

2.14.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

2.14.4每年提供不低于两次的设备使用或维护等方面的培训,并保存培训记录

2.15维保期内，提供以下基本维护：

2.15.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

2.15.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

2.15.3机械安全检查。

2.15.4检测仪器各项性能。

2.15.5确认各项技术指标及性能。

2.15.6按照厂家标准进行调校。

2.15.7记录设备状况。

2.15.8按照保养计划更换损耗部件。

2.15.9在使用方科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

2.16 每月提供一次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务

2.17每季度至少提供一次专业保养：包含但不限于设备清洁、性能测试、校准及电气安全检查等，提供质控检测报告，保证超声设备时刻处于最佳运行状态。

2.18最高限价为90万元，供应商报价不得超过最高限价。